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AI 生成的内容可能不正确。]里尔光机（北京）科技有限公司
手套箱光刻试验系统方案
实现：
在密闭的手套箱中，箱体内部尺寸1000mm*450mm*700mm实现小型光刻实验，系统最大尺寸608×366×646mm，不包含管子及线延伸区域。可实现电子显微镜直径50mm内范围探测，掩模版机械固定及有缓冲带，晶圆真空吸附并可以实现精密调节6个方位，晶圆间隙2-5um，手动调整。安装可实现快速安装更换晶圆操作。
实例：
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需要的内容及类型：
第一项：设计加工件：里尔自主设计加工，可实现um位移及平面要求。
第二项：高倍同轴显微镜： 
一、机械部分：
镜框托架：直径50内孔(适配镜筒固定)双手轮调节上下对焦
立柱：直径32镀铬光轴，长度270mm  
连接座：孔间距75x50mm,(适配面包板安装，配螺丝)
Z轴升降：防抖动微调0.002mm也可粗调Z轴升降托架
精研及丝杠移动平台：XY两轴移动平台
二、光学部分
光路结构：平行光路光学系统
变倍范围：6.5:1变倍范围
光源：内置光源同轴折射光源，白色，色温6500k
物镜：∞平场消色差无限远10X
分辨率：0.008-0.03mm
光学倍率：50倍光学
三、显微成像
感光芯片：SONY高感光芯片1/1.8,IMX334C
分辨率：3840x2160P 4k 800万像素
软件版本：V2.0显微图像分析软件，支持图像比对，录像，存储，测量，景深扩展，图像拼接等
图像传输：USB3.0传输接电脑 3840x2160P 4k800万像素(可选)
图像传输：4K超高清显示(外接4K高清显示器)标配3840x2160P 4k 800万像素
图像传输：千兆网络超远距离传输(可选)
总放大倍率：最大2003倍-最小311倍
第三项：6轴手动位移台：X、Y轴平移（0.5um）、Z轴升降（0.5um）、摆动、俯仰、旋转
XYZ三轴最小分辨率均为0.5um，移动范围最小10mm。
4、真空吸附装置
分路吸附：适用于不同尺寸晶圆。

加工周期大概在预付款到账后4-8周，包含两周余量因加工可能导致的问题。
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