手套箱光刻试验系统方案

实现：

在密闭的手套箱中，箱体内部尺寸1000mm*450mm*700mm实现小型光刻实验，系统最大尺寸608×366×646mm，不包含管子及线延伸区域。可实现电子显微镜直径50mm内范围探测，掩模版机械固定及有缓冲带，晶圆真空吸附并可以实现精密调节6个方位，晶圆间隙2-5um，手动调整。安装可实现快速安装更换晶圆操作。

实例：

需要的内容及类型：

第一项：设计加工件：里尔自主设计加工，可实现um位移及平面要求。

第二项：高倍同轴显微镜：

一、机械部分：

镜框托架：直径50内孔(适配镜筒固定)双手轮调节上下对焦

立柱：直径32镀铬光轴，长度270mm

连接座：孔间距75x50mm,(适配面包板安装，配螺丝)

Z轴升降：防抖动微调0.002mm也可粗调Z轴升降托架

精研及丝杠移动平台：XY两轴移动平台

二、光学部分

光路结构：平行光路光学系统

变倍范围：6.5:1变倍范围

光源：内置光源同轴折射光源，白色，色温6500k

物镜：∞平场消色差无限远10X

分辨率：0.008-0.03mm

光学倍率：50倍光学

三、显微成像

感光芯片：SONY高感光芯片1/1.8,IMX334C

分辨率：3840x2160P 4k 800万像素

软件版本：V2.0显微图像分析软件，支持图像比对，录像，存储，测量，景深扩展，图像拼接等

图像传输：USB3.0传输接电脑 3840x2160P 4k800万像素(可选)

图像传输：4K超高清显示(外接4K高清显示器)标配3840x2160P 4k 800万像素

图像传输：千兆网络超远距离传输(可选)

总放大倍率：最大2003倍-最小311倍

第三项：6轴手动位移台：X、Y轴平移（0.5um）、Z轴升降（0.5um）、摆动、俯仰、旋转

XYZ三轴最小分辨率均为0.5um，移动范围最小10mm。

4、真空吸附装置

分路吸附：适用于不同尺寸晶圆。

加工周期大概在预付款到账后4-8周，包含两周余量因加工可能导致的问题。